|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Κωδικός εγγράφου: ΟΕ3 | Έκδοση: 1 |
| Τίτλος εγγράφου:  **Λειτουργία αυτόκαυστου MELAG** | Ημερομηνία:  12/7/2021 |

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑYΣΤΟΥ MELAG Typ 23 v1.1**

1. Ανοίξτε την μπροστινή πόρτα του αυτόκαυστου.
2. Πατήστε το κάτω πράσινο κουμπί. Θα αρχίσει να γεμίζει ο κλίβανος με νερό.
3. Κλείστε το κάτω πράσινο κουμπί όταν η στάθμη του νερού φτάσει κοντά στην πόρτα του αυτόκαυστου.
4. Σφραγίστε την πόρτα του αυτόκαυστου.
5. Ρυθμίστε την πίεση (bar) στην τιμή 1 ή 3 bar από το κάτω διακόπτη.
6. Ρυθμίστε τον χρόνο αποστείρωσης στα 20 ή 60 min από τον πάνω διακόπτη.
7. Τοποθετήστε τον κόκκινο δείκτη του πάνω αισθητήρα στην μέγιστη ένδειξη πίεσης που θα θέλατε να επιτευχθεί (π.χ. 3 bar).
8. Κατά την διάρκεια της αποστείρωσης η πίεση αυξάνει (άσπρος δείκτης του πάνω αισθητήρα) και ο χρόνος μειώνεται μέχρι να μηδενιστεί. Ο μηδενισμός του χρόνου συνοδεύεται από τον μηδενισμό της πίεσης.
9. Πατήστε το πάνω πράσινο κουμπί για να απομακρυνθεί από το κλίβανο όλο το υπόλοιπο νερό που έχει απομείνει σε αυτό.
10. Ανοίξτε την μπροστινή πόρτα και βγάλτε τα αποστειρωμένα αντικείμενα.