|  | Κωδικός εγγράφου: ΟΕ3 | Έκδοση: 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Τίτλος εγγράφου: Λειτουργία αυτόκαυστου MELAG | Ημερομηνία: 12/7/2021 |

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑYΣΤΟΥ MELAG Typ 23 v1.1

- Ανοίξτε την μπροστινή πόρτα του αυτόκαυστου.

- Πατήστε το κάτω πράσινο κουμπί. Θα αρχίσει να γεμίζει ο κλίβανος με νερό.

- Κλείστε το κάτω πράσινο κουμπί όταν η στάθμη του νερού φτάσει κοντά στην πόρτα του αυτόκαυστου.

- Σφραγίστε την πόρτα του αυτόκαυστου.

- Ρυθμίστε την πίεση (bar) στην τιμή 1 ή 3 bar από το κάτω διακόπτη.

- Ρυθμίστε τον χρόνο αποστείρωσης στα 20 ή 60 min από τον πάνω διακόπτη.

- Τοποθετήστε τον κόκκινο δείκτη του πάνω αισθητήρα στην μέγιστη ένδειξη πίεσης που θα θέλατε να επιτευχθεί (π.χ. 3 bar).

- Κατά την διάρκεια της αποστείρωσης η πίεση αυξάνει (άσπρος δείκτης του πάνω αισθητήρα) και ο χρόνος μειώνεται μέχρι να μηδενιστεί. Ο μηδενισμός του χρόνου συνοδεύεται από τον μηδενισμό της πίεσης.

- Πατήστε το πάνω πράσινο κουμπί για να απομακρυνθεί από το κλίβανο όλο το υπόλοιπο νερό που έχει απομείνει σε αυτό.

- Ανοίξτε την μπροστινή πόρτα και βγάλτε τα αποστειρωμένα αντικείμενα.